Boxcar manual

# channel은 A만 사용할 경우만 설명하였다.

1. 전면부

A. Gate generating panel

B. Gate controlling panel

C. Operating panel

2. 각부 명칭

A. Gate generating panel

①Caution lamp for over input range

②Gate width controlling dial

③Input range controlling dial

④Data acquisition selection with input type

⑤Input offset controllung dial

⑥Input signal

⑦Gate out

B. Gate controlling panel

①Time window controlling dial : ②번 램프에 불이 커져 있는경우(fixed case)에는 time delay와 같은 역할을 한다.

②The lamp which indicate time window fixed

③Time delay controlling dial : trigger 로부터 Gate까지의 time delay 설정.

④Button for channel select

⑤Gate out

C. Operating panel

①Power switch

②LCD panel

③Sample mode switch : boxcar mode or average mode

④Average mode switch : sum or exp

⑤Sample point in time window : sampling 개수 결정

⑥Averaging times : 각 sample에 대한 avr. 개수 결정

⑦Trigger level controlling dial

⑧The lamp which indicate trigged or not

⑨fixed point load

Sample start button

The holding button for sampling process

Reset button

The button for selection of trigger mode

Trigger in

3. 작동순서

1) Power switch를 당겨서 전원을 켠다.

2) panel A의 ④번에서 DC를 선택한다.

3) panel A의 gate 단자와 panel B의 gate 단자를 연결한후 이를 osilloscope에 연결한다.

4) trigger signal cable을 panel C의 trigger in 단자에 연결한다.

5) Panel C의 trigger mode 버튼에서 가운데 버튼(slope)만 눌러지도록 셋팅한다. (만약 trigger signal이 음의 값으로 들어올 경우에는 세 버튼 모두 눌러지지 않은 상태로 셋팅한다.)

6) Panel C의 ⑧번 lamp 에 불이 들어오도록 trigger level control dial을 조절한다.

7) panel B에서 channel select 버튼을 눌러 channel A를 선택한다.

8) Panel C에서 sample mode를 boxcar mode로 선택하고 average mode를 exp로 선택한다.

9) input signal cable을 ocilloscope에 연결한다.

10) reset 버튼을 누른후 average times와 sample points in the window를, 각각의 다이얼을 돌려 조절한다.

11) panel C의 fixed point load button을 눌러 panel B의 ②번 lamp에 불이 들어오는지를 확인한다. 불이 들어오지 않을 경우 10)번 과정부터 다시 실행한다.

12) sample start button을 누른후 osilloscope에서 gate가 발생하는지를 확인한다. 만약 gate가 발생하지 않을 경우 각각의 버튼이 제대로 셋팅되었는지를 확인하면서 2번부터 다시 실행한다.

13) Osilloscope를 보면서 gate width control dial을 돌려 gate width를 조절한다.

14) Osilloscope를 보면서 time delay dial과 time window dail을 돌려서 input signal이 gate 안으로 들어가도록 조절한다.

15) input signal과 gate가 적절하게 유지되도록 13) ~ 14) 번 과정을 반복한다.

16) osilloscope에 연결했던 input signal cable을 panel A의 input 단자에 연결하고 Input range dial을 적정값으로 설정한다.(over range 일 경우 Caution lamp for over input range에 불이 들어옴)

17) Input offset controlling dial을 조절하여 input signal의 전위차를 조절한다.

18) reset 버튼을 누른다.

19) average times dial과 sample points in time window dial을 실험에 필요한 값으로 설정한다.

20) panel B의 ②번 lamp에 불이 들어오는지를 확인하고 만약 불이 들어오지 않는다면 fixed point load button을 누른다.

21) pannel A의 뒷면에 있는 channel A단자를 DAQ board에 연결한다.

22) sample start button을 누르면 DAQ board로 데이터가 보내진다.

4. Notice

1) input signal cable을 panel A의 input 단자에 연결한 후 반드시 over input range lamp( panel A의 ①)에 불이 들어오지 않도록 input range dial을 조절한다.

2) gate가 발생하지 않을 경우 panel C의 ⑧번 lamp에 불이 들어오는지를 확인하고 만약 불이 들어오지 않는다면 lamp의 불이 켜지도록 trigger level control dial을 조절한다.